实验二  新型储能材料的热分析

- 实验目的

- 掌握热重分析法（TG）和差示扫描量热法（DSC）的基本原理；

- 测定氢化镁的TG和DSC曲线，并由此确定其热分解机理；

- 了解对TG和DSC曲线造成影响的因素。

- 实验原理

- 热分析概述

热分析（Thermal analysis）是在程序控制温度下，测量物质的物理性质与温度关系的一种技术。所谓“程序控制温度”是指用固定的速率加热或冷却；所谓“物理性质”则包括质量、温度、热焓等。热分析法主要包括热重分析法、差热分析法和差示扫描量热法，是研究无机物性质的重要分析方法之一。热分析过程中测定的主要物理性质与对应的热分析技术如下表：

| 物理性质 | 热分析技术名称 | 缩写 |
| --- | --- | --- |
| 质量 | 热重分析法 | TG |
| 温度 | 差热分析法 | DTA |
| 热焓 | 差示扫描量热法 | DSC |

- 热重分析法

热重分析法（Thermogravimetric analysis, TG或TGA）是研究受热过程中物质的质量m随温度T变化关系的一种方法。所得的质量与温度的关系图称为热重曲线。热重曲线一般有两种表示方法，一种是质量变化dm或失重百分率dm/m对温度的关系曲线—热重曲线（TG curves）；另一种是质量变化率dm/dt（即质量变化对时间的一阶导数）对温度T的关系曲线—微分热重曲线（DTG curves）。

在受热过程中，样品若没有质量变化，则得到一平行于横坐标轴（温度T）的水平直线，若在某一温度时，样品开始失重，则在TG曲线上出现下降的转折，而在DTG曲线上亦出现转折，失重速率越大，则转折越陡；样品增重时亦然。因而可以根据TG曲线和DTG曲线，对样品在受热过程中的组成、热稳定性、分解可能的中间产物、反应动力学等进行研究。含一个结晶水的草酸钙的TG和DTG曲线如上图所示。

- 差示扫描量热法

物质在受热或冷却过程中发生的物理或化学变化，不仅伴随着质量的变化，也常伴随着热效应的发生。差示扫描量热法（Differential Scanning Calorimeter，DSC）是测量在控温过程中样品与参比物之间吸放热速度与温度的关系，即保持样品与参比物之间温度差ΔT=0，测定ΔH-T的关系。

DSC装置图

当试样发生热效应时，譬如放热，试样（图中Sample）温度高于参比物（图中Reference）温度，放置在它们下面的一组差示热电偶产生温差电势UΔT，经差热放大器放大后进入功率补偿放大器，功率补偿放大器自动调节补偿加热丝的电流。使试样下面的电流减小，参比物下面的电流IR增大，而（IS＋IR）保持恒定值。降低试样的温度，增高参比物的温度，使试样与参比物之间的温差趋于零。上述热量补偿能及时、迅速完成，使试样和参比物的温度始终维持相同。设两边的补偿加热丝的电阻值相同，即RS＝RR＝R，补偿电热丝上的电功率为PS＝IS2R和PR=IR2R。当样品无热效应时，PS＝PR；当样品有热效应时，PS和PR之差ΔP能反映样品放（吸）热的功率：

ΔP= PS - PR =IS2R- IR2R =( IS + IR)( IS - IR)R=( IS + IR)ΔU

由于总电流IS + IR＝I为恒定值，所以样品放（吸）热的功率ΔP只与ΔU成正比。记录ΔP（IΔU）随温度T的变化就是试样放热速度（或吸热速度）随T的变化，这就是DSC曲线。DSC曲线中，其纵坐标是试样与参比物的供热差dH/dt (dQ/dt)，单位为毫瓦(Mw)，横坐标为温度。在DSC热谱图中，必须标明吸热(endothermic) 与放热(exothermic)效应的方向。

典型DSC曲线

- 仪器和试剂

- 仪器

同步热分析仪（法国赛特拉姆公司），分析天平，镊子

- 试剂

氢化镁（分析纯）

- 实验步骤

1、开机：开仪器开关---开循环水开关

打开测试软件，开循环水阀：manual programming--modify—water flow—OK；

2、称量：体积不要超过坩埚的13，在保证体积的情况下，称10mg左右，最多不能超过20mg；

3、打开气体；

4、设置实验程序：window---program experiment---add new zone—standard zone. 温度最高设定800℃；

5、关机：待炉内温度降到＜40℃，关闭气体，打开炉子，取出样品，关循环水----关循环水水阀（modify---water flow---OK）---退出Data软件---关仪器主机---关电脑。

五、实验结果分析

绘制并分析所得TG和DSC曲线，分析氢化镁的热分解机理

- 思考题

- 为什么控制升温速度，升温速度过快或过慢对曲线有何影响？

- 如何根据TG和DSC曲线确定试样发生相变的温度？

- TG和DSC同步热分析和单独的TG和DSC分析相比有何优势？